426057 г.Ижевск, ул. К.Маркса, 219а

Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,

51-05-91, 22-39-66

Общество с ограниченной ответственностью	                                                                  http://www.mts-invest.ru

# Электрокардиограф ЭК12Т-01

# с цветным экраном диагональю 5,6 дюймов (141 мм)

Электрокардиограф предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства Здравоохранения РФ.

Электрокардиограф может применяться:

- в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров;

- в кабинетах функциональной диагностики поликлиник и медико-санитарных частей;

- в автомобилях скорой медицинской помощи;

- в частной медицинской практике.

Электрокардиограф — это переносной прибор, позволяющий оперативно снимать электрокардиограмму при одновременной регистрации трех, шести или двенадцати общепринятых отведений. В электрокардиографе используется принцип съема потенциалов с поверхности тела человека методом наложения электродов.

Особенности:

- ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений, Кабрера, Франку и трех отведений ЭКГ по Нэбу; 
- наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ в трех, шести или двенадцати отведениях одновременно и в том же масштабе печатать их на принтере; 
- автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу; 
- наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ; 
- возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов 
-	возможность быстрого переключения основных режимов работы; 
- режим записи ритма (регистрация RR – граммы) позволяет наблюдать изменения ритма сердца; 
- использование программного обеспечения “Stress-12-Cardio” позволяет работать  в составе комплекса для проведения нагрузочных и функциональных проб с возможностью электронного управления велоэргометром или беговой дорожкой (опция); 
- наличие памяти до 500 ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать; 
- возможность снятия ЭКГ с детей (опция); 
- комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура; 
- наличие манипулятора упрощает работу с прибором; 
- настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей).

Встроенная программа полной интерпретации ЭКГ  (постановка предварительного диагноза) для взрослых и детей по 271 диагнозу (опция).

Режимы работы:

Автоматический режим: 
- без печати ЭКГ (регистрация в память фрагментов ЭКГ длительностью 10 или 40 сек); 
- 4 группы по 3 отведения заданной длины; 
- 2 группы по 6 отведений заданной длины; 
- 4 группы по 3 отведения заданной длины + одно отведение длительно (ритм);

- автоматический по 12 отведений поперек листа длительностью 2 или 4 сек;

В автоматическом режиме набор отведений и последовательность печати выбирается в соответствии с выбранной системой отведений – Стандарт, Кабрера, Франк или Нэбу.

Предусматривается пользовательский набор отведений, в котором пользователь может задать произвольную последовательность печати отведений.

Длина печати выбирается пользователем равной 100 или 200 мм (1 или 2 страницы) или 3,5,10сек;

Ручной режим: 
В ручном режиме печатаются те отведения, которые в данный момент отображаются на дисплее кардиографа в том же масштабе.

Анализ ЭКГ: 
Предусматриваются следующие форматы печати результатов анализа ЭКГ (в автоматических режимах): 
- без печати результатов анализа; 
- печать результатов анализа в кратком или полном формате и печать или отсутствие печати усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками.

В полном режиме выводятся заключения, которые не являются диагностическими, а указывают на возможные наличия патологий:

1). Заключение о регулярности ритма – “РИТМ РЕГУЛЯРНЫЙ” или

“ОБНАРУЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ РИТМА”.

2). Заключение о положении электрической оси сердца (ЭОС)

- "НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭОС" (0°-90°);

- "ОТКЛОНЕНИЕ ЭОС ВЛЕВО" (-30°-0°);

- "ОТКЛОНЕНИЕ ЭОС ВПРАВО" (90°-110°);

- "ВЫРАЖЕННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЭОС ВЛЕВО." (-30° - -90°);

- "ВЫРАЖЕННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЭОС ВПРАВО." (110°-180°);

- "КРАЙНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЭОС ВПРАВО (ТИП S1S2S3)." (-180° - -90°).

3). Заключение о смещении сегмента ST c указанием отведений, в которых

обнаружено смещение – “СМЕЩЕНИЕ ST В НОРМЕ”, “СМЕЩЕНИЕ ST ВВЕРХ”,

“СМЕЩЕНИЕ ST ВНИЗ”.

4). Заключение об амплитудно-временных параметрах комплекса QRS

(длительность QRS, амплитуды зубцов Q, R, S по всем отведениям) – “ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСА QRS В НОРМЕ”, “ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ QRS” с указанием отведений, в которых обнаружены отклонения.

Режим вывода информации на компьютер:

Предусматривается возможность использовать ЭКГ в режиме компьютерного электрокардиографа: применение программы ArMaSoft-Cardio (для ЭКГ покоя)  позволяет:  просматривать ЭКГ на экране монитора в режиме реального времени в формате до 12-ти отведений одновременно; сохранять ЭКГ в архиве или отдельном файле с указанием данных о пациенте; распечатывать всю ЭКГ или выбранный участок на принтере; поиск и архивирование информации о пациентах; диагностировать нарушения сердечной деятельности  с постановкой предварительного диагноза (опция).

Технические характеристики:

- Ширина термобумаги - 110 мм, тип бумаги: рулон или Z-fold бумага;

- Возможность вывода на печать: данные пациента( фамилия, имя, отчество, дата

рождения, пол, рост, вес и значения АД,  идентификационный код пациента), дата и время, фамилия врача,   выбранные фильтры, значения усиления и скорости, анализ ЭКГ

- Размер экрана- 116х88 мм, с разрешающей способностью 640х480 точек;

- Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой;

- Комбинированная полная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура

- Разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 	25 мм/сек;

- Скорость движения бумаги – 5;10; 12,5; 25; 50 мм/с.

- Внутренняя энергонезависимая память 500 ЭКГ; при использовании дополнительной

карты возможно расширение  памяти более чем 3000 ЭКГ (опция)

- Антитреморный фильтр 35Гц — 20 дБ/октаву, фильтр сетевого напряжения и 	антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента;

- Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и 	клавиатуры;

- ЧСС до 300 ударов в минуту; Возможность проверки кабеля отведений в составе 	электрокардиографа;

- Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации;

- Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции;

- Питание электрокардиографа осуществляется от: 
	- сети переменного тока напряжением 220В ±10% через сетевой адаптер, в том числе при 	отсутствии аккумуляторов или их неисправности; 
	- от сети постоянного тока 12В; 
	- от встроенных Li-ion аккумуляторов 7,4 В, 1,8Ач, (до 100 ЭКГ);

- Габариты 250х174х63 мм;

- Масса электрокардиографического блока не более 1,2 кг.

Комплект поставки:

- блок электрокардиографический;

- кабель электродный;

- блок сетевой; комплект ЭКГ электродов;

- гель электродный;

- термобумага 110 мм х 30 м;

- руководство по эксплуатации;

- сумка.

Гарантийный срок эксплуатации мониторов — 24 месяца со дня продажи.

Гарантийный срок на датчики, манжеты и электроды — 12 месяцев со дня ввода монитора в эксплуатацию.

Руководитель группы продаж

медицинской техники

# Галичанин Евгений Николаевич

тел. (3412) 51-02-76, 78-72-94, 22-39-66

E-mail: mtsinvest@yandex.ru, gen@elgrin.ru

Номер ICQ: 293244818