Рециркулятор уф-бактерицидный настенный – потолочный «СПДС-120-Р»

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения.

В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм.

### Основные характеристики

- Настенно-потолочный

- Габариты  265×130×1140 мм, 9,5 кг

- Производительность  120 м³/ч

- Бактерицидная эффективность  99,9%

Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий

| Категория | Тип помещений |
| --- | --- |
| I | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей. |
| II | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха по изготовлению стерильных лекарственных форм. |
| III | Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории). |
| IV | Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном их пребывании. |
| V | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. |

# Технические характеристики Рециркулятора «СПДС-120-Р»

Рециркулятор работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.

Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более: 200 ВА.

Облученность от источников УФ-излучения на расстоянии 5 см в эффективном спектральном диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/м кв.

В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 30 W - 3 шт.

Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение не менее 8 часов. Перерыв между включениями не регламентирован.

Подвесная система рециркулятора выдерживает прилагаемое усилие не менее 200 Н.

Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 минуты.

По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнены по классу защиты 1 тип Н.

Габаритные размеры рециркулятора: 265×130×1140 мм.

Масса рециркулятора 9,5 кг.

Рециркуляторы могут комплектоваться передвижной тележкой на колесах.

Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 120 +/- 10 м3/час.

Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

Средний срок службы рециркуляторов не менее 5 лет.

Условия эксплуатации рециркуляторов соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: температура от +10˚С до + 35˚C; относительная влажность – 80 % при температуре 25˚С.