426057 г.Ижевск, ул. К.Маркса, 219а

Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,

51-05-91, 22-39-66

Общество с ограниченной ответственностью	                  		                   http://www.mts-invest.ru

ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР

ДКИ-Н-11 «АКСИОН» NEW

Компактный переносной прибор с сетевым и аккумуляторным питанием, надежное средство скорой медицинской помощи, предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма.

Технические характеристики: 
Энергия импульса воздействия: 
для взрослых                                      5,10,25,50,75,100,150,200,250,300,360 Дж 
(дополнительная операция набора энергии 
свыше 200 Дж при работе со взрослыми электродами) 

для детей                                           5,10,25,50,75,100,150 Дж (блокировка выдачи энергии более 150 Дж в детском режиме) 

Время набора энергии 
200 Дж:                                               не более 6 с 
360 Дж:                                               не более 10 с 

Количество разрядов энергии от полностью заряженной батареи 
200 Дж:                                               не менее 70 
360 Дж:                                               не менее 40 

Непрерывная работа прибора в режиме мониторирования от сети переменного тока 220 В 
Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования: 
от сменной аккумуляторной батареи:        не менее 3 часов 
от источника постоянного 
тока (12-18) В:                                               не менее 168 часов 
Масса:                                                            не более 7 кг 
Канал ЭКГ - 3/6/12 отведений ЭКГ 
Канал НИАД – измерение АД в автоматическом режиме в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст. с абсолютной погрешностью ±3 мм рт.ст. 
Защита от максимального давления, более 330 мм рт.ст. 
Канал SpО2 – диапазон показаний SpО2 в пределах от 0 до 100% 
Диапазон показаний SpО2 в пределах от 75 до 100% с абсолютной погрешностью ±3% 
Канал ЭКС – наружный, эндокардиальный и чреспищеводный 
Канал ЭКС – работа в режимах: фиксированный Fixed, сверхстимуляция  Overdrive и «по требованию» Demand. 
Установка частоты от 40 до 250 имп/мин, установка длительности импульсов от 20 до 40 мс, 
установка тока в импульсе от 10 до 180 мА, для наружной стимуляции. 
Одноразовые электроды ЭКС для наружной стимуляции 
Импульс дефибрилляции – бифазный, трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1) 
Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом 
Автоматическое ограничение тока дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела пациента менее 25 Ом 
Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной клетки пациента в диапазоне от 25 до 175 Ом 
Речевое  и визуальное  сопровождение действий оператора и процесса работы прибора 
Цветной TFT дисплей 7” (800х640 точек) 
Встроенный термопринтер 
Встроенное зарядное устройство аккумуляторной батареи 
Сменная карта памяти