Камера бактерицидная «СПДС-3-К»

Камера бактерицидная для хранения простерилизованных медицинских инструментов «СПДС-3-К» полимерно-порошковое покрытие.

Камера предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами, а так же для использования в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), где проводится работа с простерилизованными медицинскими инструментами, удовлетворяющих по микробной обсемененности требованиям, приведенным в Руководстве «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», Р3.5.1904-04.

Изделие обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

### Основные характеристики

- Объем  22 литра

- Габариты  400х240х280 мм

- Время непрерывной работы  Не более 168 часов (7 суток)

- Материал корпуса  Металл с полимерно-порошковым покрытием

### Отличительные особенности

- Корпус с полимерно-порошковым покрытием.

- Небьющееся стекло (поликарбонат).

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ отключение лампы при открытии крышки камеры.

- Контроль за несанкционированным отключением питания.

- Ресурс лампы 9000 часов.

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами.

ВНИМАНИЕ! Камеры не предназначены для стерилизации и дезинфекции инструментов!

### Технические характеристики «СПДС-3-К»

| Напряжение | 220 В, частотой 50 Гц |
| --- | --- |
| Мощность | 10 ВА |
| Источник излучения | лампа бактерицидная мощностью 8 ВА с ресурсом 9000 часов |
| Облученность от источника | На длине волны 253,7 нм должна быть не менее 1,0 Вт/м2. |
| Время непрерывной работы | Не более 168 часов (7 суток) |
| Время выхода на рабочий режим | Не должно превышать 10 мин |
| Корпус | металл с полимерно-порошковым покрытием |
| Электробезопасность | Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнена по классу защиты 1 тип Н. |
| Габаритные размеры | 400х240х280 мм. |
| Масса | 6 кг. |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 500 циклов |
| Средний срок службы | Не менее 5 лет. |