426057 г.Ижевск, ул. К.Маркса, 219а

Тел/факс. (3412) 51-02-76, 51-14-24,

51-05-91, 22-39-66

E-mail: info@mts-invest.ru

Общество с ограниченной ответственностью	                                  		            http://www.mts-invest.ru

Матрац электрический медицинский МЭМ-01

Матрац предназначен для использования в родильных домах и детских больницах.

Конструктивно состоит из блока управления и ложа. Температура ложа задается по указанию врача и автоматически поддерживается с помощью блока управления.

Технические характеристики:

Диапазон установки температуры обогрева:  от +35 до +38°С

Дискретность задания температуры обогрева: 0,1°С

Точность поддержания температуры обогрева: ±1°С

Время разогрева до заданной температуры: не более 30 мин

Время непрерывной работы: не менее 4 суток

Питание от сети переменного тока:220В/50Гц

Потребляемая мощность: не более 60 ВА

Габаритные размеры, не более:

- блок управления  180х310х220 мм

- ложе                      680х400х220 мм

Масса, не более:

- блок управления           4 кг

- ложе                               2 кг

Формируются звуковые и световые сигналы тревоги в случаях:

- отключения напряжения 220В, 50Гц;

- возникновения неисправности в датчике температуры;

- превышения температуры ложа значения 39°С;

- отказа в системе регулирования температуры;

- отклонения температуры ложа от заданной на величину более ±1°С;

Матрац может использоваться как отдельно (расположенным на столе), так и в кроватке, оборудованной ванной-кюветой типа КН-05.13, при этом блок управления навешивается на борт кроватки.